Ф01ВИ 03-25-01-05-2019

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Лист проверки дозаторов

Дата: 21.05.2020

Лаборатория: обеспечение эпиднадзора за особо опасными инфекциями

Модель дозатора пипеточного: Термо Филлер Сайентис

Заводской №: 1723237

V основной (объем): 100-1000 мкл

|  |  |
| --- | --- |
| Mi вес дозы: | V дозы: |
| 0,101 | 100 |
| 0,1009 | 100 |
| 0,1011 | 100 |
| 0,1008 | 100 |
| 0,1012 | 100 |
| 0,1014 | 100 |
| 0,1009 | 100 |
| 0,1013 | 100 |
| 0,1011 | 100 |
| 0,1007 | 100 |

Vср = 0,1012

q = 1,24 %

S = 0,3 %

Вывод: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_