Ф01ВИ 03-25-01-05-2019

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Лист проверки дозаторов

Дата: 21.05.2020

Лаборатория: обеспечение эпиднадзора за особо опасными инфекциями

Модель дозатора пипеточного: Термо Филлер Сайентис

Заводской №: 1723237

V основной (объем): 200 мкл

|  |  |
| --- | --- |
| Mi вес дозы: | V дозы: |
| 0,205 | 200 |
| 0,2014 | 200 |
| 0,1998 | 200 |
| 0,201 | 200 |
| 0,2012 | 200 |
| 0,2009 | 200 |
| 0,2013 | 200 |
| 0,1997 | 200 |
| 0,2012 | 200 |
| 0,201 | 200 |

Vср = 0,2017

q = 0,83 %

S = 0,75 %

Вывод: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_