Ф01ВИ 03-25-01-05-2019

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Лист проверки дозаторов

Дата: 21.05.2020

Лаборатория: обеспечение эпиднадзора за особо опасными инфекциями

Модель дозатора пипеточного: Термо Филлер Сайентис

Заводской №: 17354712

V основной (объем): 100-1000 мкл

|  |  |
| --- | --- |
| Mi вес дозы: | V дозы: |
| 0,101 | 100 |
| 0,1012 | 100 |
| 0,1013 | 100 |
| 0,1014 | 100 |
| 0,101 | 100 |
| 0,0998 | 100 |
| 0,099 | 100 |
| 0,102 | 100 |
| 0,1014 | 100 |
| 0,1013 | 100 |

Vср = 0,1011

q = 1,14 %

S = 0,89 %

Вывод: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_