Ф01ВИ 03-25-01-05-2019

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Лист проверки дозаторов

Дата: 21.05.2020

Лаборатория: обеспечение эпиднадзора за особо опасными инфекциями

Модель дозатора пипеточного: Термо Филлер

Заводской №: 17323237

V основной (объем): 100-1000 мкл

|  |  |
| --- | --- |
| Mi вес дозы: | V дозы: |
| 0,9989 | 1000 |
| 0,9988 | 1000 |
| 0,9991 | 1000 |
| 0,9993 | 1000 |
| 0,9998 | 1000 |
| 1,009 | 1000 |
| 0,9986 | 1000 |
| 0,9987 | 1000 |
| 1,007 | 1000 |
| 1,008 | 1000 |

Vср = 1,0037

q = 0,37 %

S = 0,48 %

Вывод: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_